## Arkusz1
| Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych – 5 zadań | DZP.26.1.2026.ZO.D
Zadanie nr 1
| Zestawy diagnostyczne jak w katalogu bioMerieux lub równoważne, kompatybilne dla użytkowanego analizatora Mini Vidas | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Vidas Toxo IgM (bioMerieux nr 424641) lub równoważny• Zestaw musi być przeznaczony do stosowania w urządzeniu mini VIDAS® (kompaktowy analizator immunologiczny) jako zautomatyzowany enzymatyczny test immunologiczno-fluorescencyjny (ELFA) do półilościowego wykrywania przeciwciał anty-Toxoplasma gondii klasy IgM w surowicy ludzkiej. Wszystkie etapy wykonywania testu są kontrolowane przez aparat mini VIDAS®. • Zestaw musi zawierać jednorazowe pipetki (SPR) służące zarówno jako nośnik fazy stałej (przeciwciała kozie przeciwko białkom (µ chain) przeciwciał ludzkich IgM, jak i urządzenie do pipetowania, jak również zamknięte hermetycznie, jednorazowe paski, zawierające gotowe do użycia odczynniki . Paski powinny zawierać kod kreskowy, nr serii oraz datę przydatności. Przeciwciała klasy IgM powinny być wychwytywane przez poliklonalne przeciwciała (Ab) pokrywające wnętrze SPR i być wykrywane przez inaktywowany antygen T. gondii (szczep RH Sabin), który z kolei jest powinien być wykrywany przez mysie przeciwciała monoklonalne anty T. gondii znakowane fosfatazą alkaliczną. Do końcowego etapu detekcji powinien być wykorzystany substrat, wprowadzany do SPR a następnie z niego usuwany, który po hydrolizie katalizowanej przez koniugat tworzy product, którego intensywność fluorescencji (proporcjonalna do stężenia przeciwciał w próbce) powinna być mierzona przy dł. fali 450 nm. Przyrząd powinien automatycznie obkiczać wynik testu z uwzględnieniem zapisanej w pamięci aparatu wartości dla standardu w postaci indeksu. • Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 92% ocenianą w grupie kobiet w ciąży z podejrzeniem toksoplazmozy • Oferowany zestaw musi wykazywać swoistość nie niższą niż 98% • Oferowany zestaw musi zawierać kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną oraz standard (ludzka surowica zawierająca przeciwciała anty-Toxoplasma gondii IgM). • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Oferowany zestaw nie powinien dawać reakcji krzyżowych z czynnikiem reumatoidalnym. | zestaw | 15
2 | Vidas Toxo IgG (bioMerieux nr 30210) lub równoważny• Zestaw musi być przeznaczony do stosowania w urządzeniu mini VIDAS® (kompaktowy analizator immunologiczny) jako zautomatyzowany enzymatyczny test immunologiczno-fluorescencyjny (ELFA) do ilościowego wykrywania przeciwciał anty-Toxoplasma gondii klasy IgG w surowicy ludzkiej. Wszystkie etapy wykonywania testu są kontrolowane przez aparat mini VIDAS®. • Zestaw musi zawierać jednorazowe pipetki (SPR) służące zarówno jako nośnik fazy stałej (błonowy i cytoplazmatyczny antygen Toxoplasma gondii), jak i urządzenie do pipetowania, jak również zamknięte hermetycznie, jednorazowe paski, zawierające gotowe do użycia odczynniki . Paski powinny zawierać kod kreskowy, nr serii oraz datę przydatności. Przeciwciała klasy IgG powinny być wychwytywane przez antygen znajdujący się we wnętrzu SPR. Mysie monoklonalne przeciwciała anty-ludzkie IgG skoniugowane z fosfatazą alkaliczną przyłączają się do ludzkich IgG związanych ze ścianą SPR. Do końcowego etapu detekcji powinien być wykorzystany substrat, wprowadzany do SPR, który po hydrolizie katalizowanej przez koniugat tworzy produkt, którego intensywność fluorescencji (proporcjonalna do stężenia przeciwciał w próbce) powinna być mierzona przy dł. fali 450 nm. Wyniki powinny być automatycznie obliczane przez przyrząd na podstawie krzywych kalibracyjnych przechowywanych przez przyrząd i wyrażone w IU/ml (II Międzynarodowy Standard WHO). • Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 98% • Oferowany zestaw musi wykazywać swoistość nie niższą niż 99% • Oferowany zestaw musi zawierać kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną oraz standard. • Wartość parametru powtarzalności wewnątrz serii nie powinna być wyższa niż 8 CV (%), natomiast odtwarzalności między seriami nie wyższa niż 12 CV (%) • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów | zestaw | 15
3 | Vidas Toxo IgG AVIDITY (bioMerieux nr 30222) lub równoważny• Zestaw musi być przeznaczony do stosowania w urządzeniu mini VIDAS® (kompaktowy analizator immunologiczny) jako zautomatyzowany enzymatyczny test ilościowy, immunologiczno-fluorescencyjny (ELFA), do określania awidności przeciwciał anty-Toxoplasma gondii klasy IgG w surowicy ludzkiej. Wszystkie etapy wykonywania testu muszą być kontrolowane przez aparat mini VIDAS®. • Zestaw musi zawierać jednorazowe pipetki (SPR) służące zarówno jako nośnik fazy stałej (antygen Toxoplasma gondii, RH Sabin), jak i urządzenie do pipetowania, jak również zamknięte hermetycznie, podwójne paski składające się z jednego paska referencyjnego i jednego paska testowego, zawierające gotowe do użycia odczynniki . Paski powinny zawierać kod kreskowy, nr serii oraz datę przydatności. Przeciwciała klasy IgG powinny być wychwytywane przez antygen znajdujący się we wnętrzu SPR-ów. W pasku testowym przemywanie czynnikiem dysocjującym zmienia połączenia antygen-przeciwciało. Tylko przeciwciała o wysokim stopniu awidności (dojrzałości) pozostają związane z fazą stałą, podczas gdy przeciwciała o niskiej awidności są eliminowane. Przeciwciała anty- IgG ludzkim skoniugowane z fosfatazą alkaliczną przyłączają się do ludzkich IgG związanych ze ścianą SPR. Do końcowego etapu detekcji powinien być wykorzystany substrat, wprowadzany do SPR, który po hydrolizie katalizowanej przez koniugat tworzy produkt, którego intensywność fluorescencji (proporcjonalna do stężenia przeciwciał w próbce) powinna być mierzona przy dł. fali 450 nm. Stosunek ilości przeciwciał o wysokiej awidności na pasku testowym do ogólnej ilości przeciwciał na pasku referencyjnym powinien być wartością stanowiącą wskaźnik awidności przeciwciał w badanej próbce. Wyniki powinny być automatycznie obliczane i interpretowane przez przyrząd. • Użycie surowicy hemolitycznej, lipemicznej i żółtaczkowej nie powinno wpływać na wynik testu • Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Oferowany zestaw musi zawierać kontrolę o wysokiej awidności IgG, kontrolę o niskiej awidności IgG oraz surowicę ludzką służącą jako rozcieńczalnik próbki. • Zestaw powinien zawierać specyfikacje danych producenta wymaganych do kalibracji testu w postaci kodu kreskowego • Wartość parametru powtarzalności wewnątrz serii nie powinna być wyższa niż 9 CV (%), natomiast odtwarzalności między systemami (instrumentami) nie wyższa niż 8 CV (%), 100% badanych próbek osób zarażonych Toxoplasma gondii w czasie krótszym niż 4 m-ce powinno wykazywać w teście niski indeks awidności • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów | zestaw | 15
RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 2
| Zestawy diagnostyczne jak w katalogu NovaTec Immunodiagnostica GmbH lub równoważne | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Trichinella IgG - ELISA (NovaTec Immunodiagnostica GmbH nr TRIG0480) lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać swoiste antygeny dla Trichinella • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 94% ocenianą w grupie surowic negatywnych • Oferowany zestaw musi mieć swoistość równą 100% ocenianą w grupie surowic pozytywnych • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego partii zestawów | zestaw | 2
RAZEM
Zadanie nr 3
| Zestawy diagnostyczne jak w katalogu EUROIMMUN lub równoważne | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | KZM ELISA IgG (EUROIMMUN nr kat. EI 2661-9601-2 G)lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygeny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu • Oferowany zestaw musi charakteryzować się brakiem reakcji krzyżowych z adenowirusami, Chlamydia pneumoniae, CMV, EBV-CA, Helicobacter pylori, HSV-1, wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B, wirusem odry, wirusem świnki, Mycoplasma pneumoniae, wirusem paragrypy – Pool, RSV, wirusem różyczki, Toxoplasma gondii i VZV • Oferowany zestaw powinien mieć czułość i swoistość równą 100% ocenianą w międzylaboratoryjnej analizie próbek • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji, dla powtarzalności współczynnik zmienności surowic dodatnich (CV%) nie wyższy niż 5% i dla odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 6 % • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną oraz kalibratory umożliwiające przeliczanie wyników na jednostki wiedeńskie służące do oceny odporności poszczepiennej umożliwiające sugestie dotyczące postępowania profilaktycznego • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdej partii zestawów | zestaw | 12
2 | KZM ELISA IgM (EUROIMMUN nr kat. EI 2661-9601-2 M) lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygeny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu • Oferowany zestaw musi charakteryzować się brakiem reakcji krzyżowych z CMV, wirusem odry, wirusem świnki, Toxoplasma gondii i VZV • Oferowany zestaw powinien mieć czułość i swoistość równą 100% ocenianą w międzylaboratoryjnej analizie próbek • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji, dla powtarzalności współczynnik zmienności surowic dodatnich (CV%) nie wyższy niż 6% i dla odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 6% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdej partii zestawów | zestaw | 10
RAZEM
Zadanie nr 4
| Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Institut Virion/Serion GmbH lub równoważne | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Francisella tularensis IgG (Institut Virion/Serion GmbH nr ESR142G) lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygeny lipopolisacharydu (LPS) Francisella tularensis • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 99% ocenianą w grupie surowic dawców krwi i surowic dodatnich • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 99% ocenianą w grupie surowic dawców krwi i surowic dodatnich • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji, dla powtarzalności współczynnik zmienności surowic dodatnich (CV%) nie wyższy niż 4% i dla odtwarzalności współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 9% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdej partii zestawów • Procedura badania i odczynniki identyczne we wszystkich testach Virion/Serion - odczynniki wymienialne z wyjątkiem koniugatu | zestaw | 2
2 | Francisella tularensis IgM (Institut Virion/Serion GmbH nr ESR142M) lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygeny lipopolisacharydu (LPS) Francisella tularensis • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 99% ocenianą w grupie w grupie surowic dawców krwi i surowic dodatnich • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 96% ocenianą w grupie surowic dawców krwi i surowic dodatnich • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji, dla powtarzalności współczynnik zmienności surowic dodatnich (CV%) nie wyższy niż 8%i dla odtwarzalności współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 10% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdej partii zestawów • Procedura badania i odczynniki identyczne we wszystkich testach Virion/Serion - odczynniki wymienialne z wyjątkiem koniugatu | zestaw | 2
3 | Leptospira IgG (Institut Virion/Serion GmbH nr ESR 125G) lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygeny Leptospira • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 94% • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 99% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Procedura badania i odczynniki identyczne we wszystkich testach Virion/Serion - odczynniki wymienialne | zestaw | 2
4 | Leptospira IgM (Institut Virion/Serion GmbH nr ESR 125M) lub równoważne• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygeny Leptospira • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 94% • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 99% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Procedura badania i odczynniki identyczne we wszystkich testach Virion/Serion - odczynniki wymienialne | zestaw | 2
5 | RF Absorbent (Institut Virion/Serion GmbH nr Z200) lub równoważne: • Absorbent czynnika reumatoidalnego w surowicy • Pojemność 20ml • Pozwala na wykonanie 100 oznaczeń | sztuka | 1
RAZEM
Zadanie nr 5
| Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity Products SA lub równoważne | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Bordier Toxocara canis IgG Kit (Bordier Affinity Products SA nr 9200) lub równoważny:• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygen wydalniczo-wydzielniczy larw T. canis i umożliwiać ilościowe wykrywanie przeciwciał anty- Toxocara canis w klasie IgG • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 90% ocenianą w grupie pacjentów z podejrzeniem klinicznym toksokarozy • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 95% • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji (powtarzalność i odtwarzalność) – współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 5 % • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Czas wykonania oznaczenia (czasy inkubacji) nie dłuższy niż: 15 minut blokowanie dołków, 30 minut inkubacji z surowicą, 30 minut inkubacji z koniugatem, 30 minut inkubacji z substratem • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Użycie surowicy hemolitycznej, lipemicznej i żółtaczkowej nie powinno wpływać na wynik testu | zestaw | 2
2 | Echinococcus granulosus IgG Kit (Bordier Affinity Products SA nr 9350) lub równoważny:• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD) • Zestawy muszą zawierać antygen z płynu torbieli bąblowcowej E. granulosus i umożliwiać ilościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG anty- Echinococcus granulosus (i anty- Echinococcus multilocularis) • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 95% ocenianą w grupie pacjentów chorych na bąblowicę jednojamową oraz nie niższą niż 88% ocenianą w grupie pacjentów chorych na bąblowicę wielojamową • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 96% • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji (powtarzalność i odtwarzalność) – współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 5 % • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną i negatywną • Czas wykonania oznaczenia (czasy inkubacji) nie dłuższy niż: 15 minut blokowanie dołków, 30 minut inkubacji z surowicą, 30 minut inkubacji z koniugatem, 30 minut inkubacji z substratem • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Użycie surowicy hemolitycznej, lipemicznej i żółtaczkowej nie powinno wpływać na wynik testu Bordier | zestaw | 5
3 | Echinococcus multilocularis IgG Kit (Bordier Affinity Products SA nr 9300) lub równoważny:• Zestawy muszą być dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro (certyfikat CE IVD • Zestawy muszą zawierać oczyszczone i rekombinowane antygeny Em2-Em18 z Echinococcus multilocularis i umożliwiać ilościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG anty- Echinococcus multilocularis w surowicy ludzkiej • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 82% ocenianą w grupie pacjentów chorych na bąblowicę wielojamową • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 97% • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji (powtarzalność i odtwarzalność) – współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 6 % • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną i negatywną • Czas wykonania oznaczenia (czasy inkubacji) nie dłuższy niż: 15 minut blokowanie dołków, 30 minut inkubacji z surowicą, 30 minut inkubacji z koniugatem, 30 minut inkubacji z substratem • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Użycie surowicy hemolitycznej, lipemicznej i żółtaczkowej nie powinno wpływać na wynik testu | zestaw | 5
RAZEM