## Arkusz1
Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych – 5 zadań
Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy |  | DZP.26.4.2026.ZO.D
Zadanie nr 1
Zestawy diagnostyczne jak w katalogu bioMérieux SA lub równoważne, kompatybilne dla użytkowanego analizatora MINI VIDAS®: |  | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Vidas Toxo IgM (bioMerieux nr 424641) lub równoważny: • Zestaw przeznaczony do stosowania w aparatach rodziny VIDAS® jako zautomatyzowany test jakościowy do wykrywania przeciwciał w klasie IgM przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy z wykorzystaniem techniki enzymoimmunofluorescencyjnej (ELFA) • Zestaw zawiera jednorazowe pipetki (SPR) służące jako nośnik fazy stałej i urządzenie pipetujące oraz gotowe do użycia odczynniki umieszczone w paskach testowych, co umożliwia autoamatyczne wykonanie wszystkich etapów testu (łącznie z obliczaniem wyników) przez aparat • Zestaw zawiera kontrolę ujemną, dodatnią i standard • Zestaw musi być dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 98% oraz swoistość nie niższą niż 99% • Precyzja w obrębie serii i pomiędzy seriami, wyrażona jako współczynnik zmienności (CV %) nie wyższy niż 4 • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Zestaw na 60 oznaczeń | zestaw | 18
2 | Vidas Toxo IgG II (bioMerieux nr 30210) lub równoważny: • Zestaw przeznaczony do stosowania w aparatach rodziny VIDAS® jako zautomatyzowany test ilościowy do wykrywania przeciwciał w klasie IgG przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy z wykorzystaniem techniki enzymoimmunofluorescencyjnej (ELFA) • Zestaw zawiera jednorazowe pipetki (SPR), pokryte antygenem - T. gondii szczep RH Sabin, służące jako nośnik fazy stałej i urządzenie pipetujące oraz gotowe do użycia odczynniki umieszczone w paskach testowych, co umożliwia autoamatyczne wykonanie wszystkich etapów testu (łącznie z obliczaniem wyników) przez aparat • Wyniki wyrażone w jednostkach IU/ml - 2. Międzynarodowy Standard WHO • Zestaw zawiera kontrolę ujemną, dodatnią i standard • Zestaw musi być dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro • Odsetek zgodnych wyników dodatnich nie niższy niż 98%, odsetek zgodnych wyników ujemnych nie niższy niż 99% • Odtwarzalność wyrażona jako współczynnik zmienności (CV %) wewnątrz cyklu nie wyższy niż 8, pomiędzy cyklami nie wyższy niż 11 • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Zestaw na 60 oznaczeń | zestaw | 18
3 | Vidas Toxo IgG AVIDITY (bioMerieux nr 30222) lub równoważny: • Zestaw przeznaczony do stosowania w aparatach rodziny VIDAS® jako zautomatyzowany test jakościowy do określania awidności przeciwciał w klasie IgG przeciwko Toxoplasma gondii w surowicy z wykorzystaniem techniki enzymoimmunofluorescencyjnej (ELFA) • Zestaw zawiera jednorazowe pipetki (SPR), pokryte antygenem T. gondi szczep RH Sabin, służące jako nośnik fazy stałej i urządzenie pipetujące oraz gotowe do użycia odczynniki umieszczone w podwójnych paskach (jeden pasek testowy i 1 pasek referencyjny), co umożliwia autoamatyczne wykonanie wszystkich etapów testu (łącznie z obliczaniem wyników) przez aparat • Zestaw zawiera kontrolę wysokiej oraz niskiej awidności • Zestaw musi być dopuszczony do diagnostyki medycznej in vitro • Odtwarzalność wyrażona jako współczynnik zmienności (CV %) nie wyższy niż 9 wewnątrz oznaczenia, nie wyższy niż 8 pomiędzy aparatami • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Zestaw na 30 oznaczeń | zestaw | 16
RAZEM
Zadanie nr 2
Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Gold Standard Diagnostics Frankfurt GmbH lub równoważne |  | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | NovaLisa® Trichinella spiralis IgG (Gold Standard Diagnostics nr TRIG0480) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw musi zawierać antygeny Trichinella spiralis • Zestaw musi umożliwiać jakoścowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG anty-Trichinella spiralis w ludzkiej surowicy w oparciu o zastosowanie metody ELISA • Precyzja dla testu wyrażona jako współczynnik zmienności (CV %) wewnątrz serii nie większy niż 6,5, pomiędzy seriami nie większy niż 14 • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 99% • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 93% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego partii zestawów | zestaw | 2
RAZEM
Zadanie nr 3
Zestawy diagnostyczne jak w katalogu EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG lub równoważne |  | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgG) (EUROIMMUN nr kat. EI 2661-9601-2 G) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw musi zawierać natywne, oczyszczone antygeny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu • Zestaw musi umożliwiać półilościowe lub ilościowe oznaczanie in vitro przeciwciał ludzkich klasy IgG przeciwko wirusowi KZM (wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu) w surowicy • Oferowany zestaw powinien mieć czułość nie niższą niż 99,5% i swoistość nie niższą niż 95,5%, z wyłączeniem wyników granicznych • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, negatywną oraz 4 kalibratory umożliwiające konwersję wyników na jednostki Vienna (VIEU/ml) • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdej partii zestawów | zestaw | 10
2 | Anti-TBE Virus ELISA 2.0 (IgM) (EUROIMMUN nr kat. EI 2661-9601-2 M) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw musi zawierać natywne, oczyszczone antygeny wirusa kleszczowego zapalenia mózgu • Zestaw musi umożliwiać półilościowe oznaczanie in vitro przeciwciał ludzkich klasy IgM przeciwko wirusowi KZM (wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu) • Oferowany zestaw powinien mieć czułość i swoistość nie niższą niż 99%, z wyłączeniem wyników granicznych • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną i negatywną oraz kalibrator • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdej partii zestawów | zestaw | 10
RAZEM
Zadanie nr 4
Zestawy i odczynniki diagnostyczne jak w katalogu Institut Virion\Serion GmbH lub równoważne |  | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Francisella tularensis IgG (Virion\Serion nr ESR142G) lub równoważny: • Produkt przeznaczony do diagnostyk medycznej in vitro • Zestaw umożliwia ilościowe i jakościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko lipopolisacharydowi (LPS) Francisella tularensis • Oferowany zestaw musi mieć czułość i swoistość nie niższą niż 99%, z wyłączeniem wyników granicznych • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria precyzji wyrażonej jako współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 4% wewnątrz serii i nie wyższy niż 9% pomiędzy seriami • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, możliwe wykorzystanie pojedynczych pasków 8-dołkowych • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę negatywną i standard • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Bufor do płukania, substrat i bufor stopujący mogą być wymieniane pomiędzy różnymi lotami i zestawami do oznaczeń klasy IgM i IgG w kierunku Francisella tularensis i Leptospira spp. | zestaw | 2
2 | Francisella tularensis IgM (Virion\Serion nr ESR142M) lub równoważny: • Produkt przeznaczony do diagnostyk medycznej in vitro • Zestaw umożliwia ilościowe i jakościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko lipopolisacharydowi (LPS) Francisella tularensis • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 99% i swoistość nie niższą niż 96%, z wyłączeniem wyników granicznych • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria precyzji wyrażonej jako współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 8% wewnątrz serii i nie wyższy niż 10% pomiędzy seriami • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, możliwe wykorzystanie pojedynczych pasków 8-dołkowych • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę negatywną i standard • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Bufor do płukania, substrat i bufor stopujący mogą być wymieniane pomiędzy różnymi lotami i zestawami do oznaczeń klasy IgM i IgG w kierunku Francisella tularensis i Leptospira spp. | zestaw | 2
3 | Leptospira IgG (Virion\Serion nr ESR125G) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw umożliwia ilościowe i jakościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko Leptospira spp. • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 94% i swoistość nie niższą niż 99% ocenioną na podstawie zsumowanych wyników dla klasy IgM i IgG Leptospira, nie uwzględniając wyników granicznych • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria powtarzalności wyrażonej jako współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 8% i odtwarzalności nie wyższy niż 14% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, możliwe wykorzystanie pojedynczych pasków 8-dołkowych • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę negatywną i standard • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Bufor do płukania, substrat i bufor stopujący mogą być wymieniane pomiędzy różnymi lotami i zestawami do oznaczeń klasy IgM i IgG w kierunku Francisella tularensis i Leptospira spp. | zestaw | 2
4 | Leptospira IgM (Virion/Serion nr ESR125M) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw umożliwia ilościowe i jakościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko Leptospira spp. • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 94% i swoistość nie niższą niż 99% ocenioną na podstawie zsumowanych wyników dla klasy IgM i IgG Leptospira, nie uwzględniając wyników granicznych • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria powtarzalności wyrażonej jako współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 10% i odtwarzalności nie wyższy niż 8% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, możliwe wykorzystanie pojedynczych pasków 8-dołkowych • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę negatywną i standard • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów • Bufor do płukania, substrat i bufor stopujący mogą być wymieniane pomiędzy różnymi lotami i zestawami do oznaczeń klasy IgM i IgG w kierunku Francisella tularensis i Leptospira spp. | zestaw | 2
5 | RF Absorbent (Virion\Serion nr Z200) lub równoważny: • Absorbent czynnika reumatoidalnego w surowicy • Pojemność 20 ml • Pozwala na wykonanie 100 rozcieńczeń • Kompatybilny do zestawów Leptospira IgM oraz Francisella tularensis IgM (Virion/Serion) | sztuka | 2
RAZEM
Zadanie nr 5
Zestawy diagnostyczne jak w katalogu Bordier Affinity Products S.A. lub równoważne |  | jedn. miary | ilość | producent oraz oferowany nr katalogowy | cena jedn. netto | podatek VAT w % | kwota VAT | cena jedn. brutto | wartość netto | wartość brutto
1 | Toxocara canis IgG ELISA (Bordier Affinity Products nr 9200) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw musi zawierać antygeny wydalniczo-wydzielnicze larw Toxocara canis i umożliwiać jakościowe wykrywanie przeciwciał anty-Toxocara canis w klasie IgG • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 90% ocenianą w grupie pacjentów z podejrzeniem klinicznym toksokarozy • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 95% • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji (powtarzalność i odtwarzalność) – współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 5% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną (cut-off) i negatywną • Czas wykonania oznaczenia (czasy inkubacji) nie dłuższy niż: 15 minut blokowanie dołków, 30 minut inkubacji z surowicą, 30 minut inkubacji z koniugatem, 30 minut inkubacji z substratem • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów | zestaw | 2
2 | Echinococcus granulosus IgG ELISA (Bordier Affinity Products nr 9350) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw musi zawierać antygeny z płynu torbieli bąblowcowej E. granulosus i umożliwiać jakościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG anty- Echinococcus granulosus (i anty- Echinococcus multilocularis) • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 95% ocenianą w grupie pacjentów chorych na bąblowicę jednojamową oraz nie niższą niż 99% ocenianą w grupie pacjentów chorych na bąblowicę wielojamową • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 95% • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji (powtarzalność i odtwarzalność) – współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 5,5% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną i negatywną • Czas wykonania oznaczenia (czasy inkubacji) nie dłuższy niż: 15 minut blokowanie dołków, 30 minut inkubacji z surowicą, 30 minut inkubacji z koniugatem, 30 minut inkubacji z substratem • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów | zestaw | 5
3 | Echinococcus multilocularis (Em2-Em18) IgG ELISA (Bordier Affinity Products nr 9300) lub równoważny: • Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro • Zestaw musi zawierać antygeny Em2-Em18 z Echinococcus multilocularis i umożliwiać jakościowe wykrywanie przeciwciał klasy IgG anty- Echinococcus multilocularis w surowicy ludzkiej • Oferowany zestaw musi mieć czułość nie niższą niż 82% ocenianą w grupie pacjentów chorych na bąblowicę wielojamową • Oferowany zestaw musi mieć swoistość nie niższą niż 97% • Oferowany zestaw musi spełniać kryteria pod względem precyzji (powtarzalność i odtwarzalność) – współczynnik zmienności (CV%) nie wyższy niż 5,5% • Oferowany zestaw musi zawierać co najmniej 96 dołków z antygenem, paski muszą umożliwiać ich łamanie na pojedyncze dołki • Oferowany zestaw musi zawierać materiały kontrolne: co najmniej kontrolę pozytywną, słabo-pozytywną i negatywną • Czas wykonania oznaczenia (czasy inkubacji) nie dłuższy niż: 15 minut blokowanie dołków, 30 minut inkubacji z surowicą, 30 minut inkubacji z koniugatem, 30 minut inkubacji z substratem • Producent oferowanych zestawów musi zagwarantować dostęp do kart kontroli jakości dla każdego lotu zestawów | zestaw | 5
RAZEM